Број: 802/7

Датум: 3. јул 2020. године

Одговори на питања у вези јавне набавке добара

Опрема за лабораторију ICP , ЈН 115/2020

Свим понуђачима који су

преузели конкурсну документацију

У конкурсној документацији у техничким спецификацијама дефинисано је да Аналитички  инструмент ICP/OES мора задовољавати потребу анализе геолошких узорака, мора бити прилагођен за узастопна мерења садржаја елемената у разноврсним узорцима са комплексним матриксом и разноврсним опсегом концентрација по јединици времена (у једној серији.). Дефинисање техничких карактеристика инструмента је извршено у складу са наведеним потребама, као и потребним параметрима (опсег таласних дужина елемената које анализирамо,  смањење интерференци, висока резолуција спектралних линија, виша осетљивост при одређивању микроелемената, већа ефикасност и стабилност генерисања плазме...), који омогућавају овакву анализу елемената, са што бољим резултатима. Овај образац коришћен је и у случају параметара на које се односе сва три, Ваша питања:

Питање 1.

Да ли ћете прихватити уређај који има вертикални положај бакље?

Само један произвођач/понуђач на тржишту користи уређај са хоризонталним положајем бакље.

Одговор 1:

Код  „TWIN INTERFACE”  (“DUAL WIEW”) опције посматрања плазме, много бољи положај бакље/плазме (такорећи идеалан) је хоризонтални, чиме се избегава појава додатних рефлексионих површина, насталих  у случају вертикалног положаја плазме. Начин на који се савладава  овакав настали проблем доводи до слабљења сигнала, а самим тим и мање осетљивости инструмента. С обзиром на то да желимо да осетљивост буде што боља, остајемо при дефинисаном захтеву.

Питање 2.

Да ли ћете прихватити уређај који има дефинисану потрошњу аргона од 0 до 17 l/min што је боље од траженог?

Тражена потрошња аргона је од 10 до 20 l/минути што је више од траженог.

Одговор 2:

У делу документације са основним техничким спецификацијама смо истакли да потрошња аргона може да буде и боља од датог опсега, те се таква опција прихвата.

Питање 3.

Да ли ћете прихватити понуду уколико Вам се понуди уређај са фреквенцијом RF генераторa oд 40  MHz?

Одговор 3:

С обзиром на то  да  се фреквенцом генератора од 27,12 МHz (која је учесталија опција код произвођача) обезбеђује већа робусност плазме генератора посебно за комплекснији матрикс, какви су геолошки узорци); постиже се боља јонизација и боља стабилност плазме (посебно у случајевима кад долази до брзе  промене различитих узорака у серији), него у случају фреквенце од 40МHz, остајемо при свом захтеву.

Комисија за јавну набавку